Příloha č. 1 – Technická specifikace univerzálního délkoměru

Název měřidla: Univerzální délkoměr určený ke kalibraci měřidel pro obor měření délka.

Technické parametry:

- Min. vnější měřicí rozsah: 0 až 1000 mm.

- Min. vnitřní měřicí rozsah: 0,5 až 850 mm.

- Největší dovolená chyba MPEE1 do 100 mm: (0,09 + L/2000) µm, kde L je uvedeno v mm.

- Největší dovolená chyba MPEE1 nad 100 mm (0,6 + L/1000) µm, kde L je uvedeno v mm.

- Opakovatelnost měření rozměrů do 100 mm ≤ 0,05 µm.

- Opakovatelnost měření nad 100 mm ≤ 0,2 µm.

- Hmotnost max. délkoměru cca 500 kg.

- Délka max. délkoměru cca 2000 mm.

Příslušenství:

Základní příslušenství stanoví poskytovatel univerzálního délkoměru na základě níže definovaných měřidel určených ke kalibraci. Jedná se o nastavovací etalony, upínky, podložky, třmeny, adaptéry, dotyky, nástavné desky, měřicí nástavce, snímače pracovní stolíky atd.).

Měřidla kalibrovaná na Univerzálním délkoměru:

- Válcové hladké kalibry vnější-trny (min. rozsah 1-800 mm).

- Nástavné kroužky hladké (min. rozsah 1-750 mm).

- Třmenové kalibry (min. rozsah 1-750 mm).

- Válcové závitové kalibry vnějších – trny (min. rozsah 1-500 mm).

- Válcové závitové kalibry - kroužky (min. rozsah 3-500 mm).

- Kuželové hladké kalibry- trny (min. rozsah 1-500 mm).

- Kuželové hladké kalibry- kroužky (min. rozsah 1-500 mm).

- Kuželové závitové kalibry - trny (min. rozsah 3-80 mm).

- Kuželové závitové kalibry – kroužek (min. rozsah 3-160 mm).

- Mikrometry třmenové (min. rozsah 0-800 mm).

- Mikrometrické odpichy (min. do 800 mm).

- Koncové měrky (min. rozsah 100-1000 mm).

- Číselníkové úchylkoměry - indikátory, páčkové úchylkoměry (min rozsah 0-100 mm).

- Dvoubodové dutinoměry (min. do 100 mm).

Požadavky na provoz a vybavení:

-  Druh provozu délkoměru motorický, nebo manuální (s jemným posuvem).

- Teplotní kompenzaci okolní teploty.

- Připojení na síťový zdroj 230 V. V dodávce musí být stabilizátor napětí podle specifikace poskytovatele délkoměru.

- Filtry a odlučovače (odstranění mechanických nečistot, vlhkosti a stopového množství oleje) v případě vstupu vzduchu do univerzálního délkoměru.

- Základní anti vibrační opatření.

- Součástí univerzálního délkoměru je měřicí a vyhodnocovací software, tak příslušný hardware. Software pro měření a následné vyhodnocování pod systémem MS Windows.

- Součástí vybavení musí být keramická koncová měrka o délce 500 mm třída přesnosti „K“ dle DIN 861 včetně kalibračního listu vydaného akreditovanou kalibrační laboratoří.

Dokumentace s dodávkou:

- Veškerá dokumentace v Českém jazyce.

- Kalibrační list délkoměru a kalibrační listy ostatního příslušenství mající charakter etalonu (měřidla).

- Návod k obsluze včetně SW a HW.

- Návod k údržbě a uživatelské kontrole přesnosti měřidla.

- Záruční list.

- Dokumentace ke školení uživatele včetně SW a HW.